Технические характеристики

Уникальная научная установка

«Информационно-измерительный комплекс для исследований акустических и упругих свойств материалов и изделий»

| Наименование единицы оборудования | Назначение, утвержденная методика | Используемый метод | Тип преобразователя | Типы используемых волн | Объекты исследования (материал, геометрия, размеры) | Рабочий диапазон частот | Плата АЦП | Программного обеспечение, возможности* | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Структуроскоп электромагнитно-акустический СЭМА | оценка механических напряжений | эхо-импульсный на основе эффекта акустоупругости (Утв. ИЦ ИжГТУ имени М.Т. | Бесконтактный электромагнитно-акустический (ЭМА) | поперечные волны ортогональных горизонтальных поляризаций | Любые электропроводящие произвольная форма с плоскопараллельными участками | 2,5 МГц | 100 МГц, 12-разрядная | Программа для регистрации и обработки данных в измерительной системе «СЭМА», Свидетельство №20146199880 | внесен в реестр средств измерений № 61957-15 RU.C.36.003.A №60174 |
| 2. Информационно-измерительная система (на базе структуроскопа СЭМА) | оценка структуры, упругих модулей; анизотропии свойств металла, определения отклонений по диаметру и по форме сечения, выявления дефектов типа нарушения сплошности или однородности металла | зеркально-теневой метод многократных отражений, теневой метод | Бесконтактные электромагнитно-акустический (ЭМА) | - продольные радиальных направлений по сечению , - поперечные осевой поляризации радиальных направлений по сечению , - рэлеевские в направлении по огибающей цилиндра - волны Лэмба - стержневые волны | Любые электропроводящие - цилиндрические объекты любых диаметров, - детали с резьбой; - тонкие листы (толщина 0,1 – 5 мм) - проволока (диаметр от 0,1 до 3 мм) | 0,5 – 10 МГц | 100 МГц, 12-разрядная | Регистратор высокочастотных аналоговых сигналов «Принц» (Свидетельство 2011614594), Программа для регистрации аналоговых сигналов «Принц VIII», Свидетельство №2015662211 | Структуроскоп электромагнитно-акустический СЭМА внесен в реестр средств измерений № 61957-15 RU.C.36.003.A №60174 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3. 5. Информационно-измерительная система (на базе дефектоскопов АДНШ и АДНКТ) | для выявления дефектов типа нарушения сплошности или однородности металла; оценки структуры и упругих модулей и анизотропии свойств материала | волноводный эхо-импульсный, временно-теневой; зеркально-теневой на многократных отражениях | Бесконтактные электромагнитно-акустический (ЭМА) Пьезоэлектрический с сухим точечным контактом | Нормальные волны Похгаммера (стержневые, крутильные, изгибные) волны Лэмба (TH-волны горизонтальной поляризации) | линейно-протяженные объекты из любых материалов: прутки, трубы и изделия из них – пружины, тросы, насосные штанги, штоки, композитная арматура. | 10 – 100 кГц | 10 МГц, 14-разрядная | Дефектоскоп АДНКТ , Свидетельство №20009611100, Дефектоскоп АДНШ, Свидетельство №2009610973, Монитор акустического дефектоскопа, Свидетельство №2009610975, Программа «Analyze», Свидетельство №2009611100, Программа «PATAF Simulator for GWPT», Свидетельство №2015661216, Программа «Elastic Waveguide Tracer», Свидетельство №20133615397,Программа «PATAF Simulator» , Свидетельство №2014660657 | Дефектоскоп АДНШ внесен в реестр средств измерений № 34044-07, RU.С.27.005.A №26957, дефектоскоп АДНКТ, внесен в реестр средств измерений № 54084-13, RU.C.27.003A №51415). |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4. Структуроскоп ИСАВ-12М | оценка качества термической, структурных изменений, накопления микродефектности в процессе эксплуатации остаточного ресурса по установленным зависимостям с измеряемыми акустическими характеристиками | теневой метод, измерение скорости волн методом автоциркуляции импульсов | Пьезоэлектрический контактный | головные волны (анализ приповерхностного слоя) поверхностные волны (анализ поверхностного слоя) продольные волны (по объему) | Любые произвольная форма с плоским участком плоскопараллельными участками или с | 2,5 МГц | 16 МГц, 8-разрядная | - |  |
| 5. Информационно-измерительная система для бесконтактного возбуждения, регистрации и измерения параметров акустических волн в пористых материалах | выявления дефектов типа нарушения сплошности или однородности материала; оценки плотности материала и упругих модулей и анизотропии свойств материала | теневой метод | Пьезоэлектрический через воздушную среду | продольные | Пористые материалы, в том числе наноматериалы в виде листов, матов, (например, терморасширенный графит) | 1 – 20 кГц |  | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6. Информационно-измерительная система для измерения параметров акустических импедансов вязкоупругих сред, в том числе, биоматериалов | для измерения параметров акустических импедансов вязкоупругих сред, в том числе, биоматериалов | Измерение АЧХ | Пьезоэлектрический |  | Вязкоупругие жидкости, биологические среды |  |  | - |  |

* Управление настройками, фильтрация, потенцирование, интерполяция,  корреляционный анализ, накопление и сохранение результатов в базе данных и в расширениях, доступных для дальнейшей обработки и др.

Вспомогательное оборудование

1. Универсальные средства неразрушающего контроля для подтверждения результатов исследований альтернативными методами:

- ультразвукового контроля: Дефектоскоп ультразвуковой  DIO 1000 PA на фазированных решётках, Дефектоскоп ультразвуковой DIO 1000 LF, Дефектоскоп ультразвуковой УД2-102 («Пеленг»), Дефектоскоп ультразвуковой/вихретоковый УД4Т «Томографик», Дефектоскоп ультразвуковой УД2-70 («ЛуЧ»), Дефектоскоп ультразвуковой УД3-307, Дефектоскоп ультразвуковой УД9812 "УРАЛЕЦ" комплект "Стандарт", Дефектоскоп ультразвуковой УДС2-52 («Зонд»), дефектоскоп акустический насосных штанг АДНШ-3, дефектоскоп акустический насосных штанг насосно-компрессорных труб АДНКТ-2, Ультразвуковой сканер EDAN U50, Акустико-эмиссионная система A-Line 32D, Акустико-эмиссионная система СЦАД16.08;

- магнитного контроля: Дефектоскоп магнитопорошковый МД-12ПС, Дефектоскоп магнитопорошковый МД-12ПШ, Дефектоскоп переносной соленоидального типа ЮНИМАГ-328, Малогабаритный портативный электромагнит МЭД-120, Универсальное переносное намагничивающее устройство на постоянных магнитах с гибким магнитопроводом МСН 14, Устройство намагничивающее импульсное УНИ-2000/4000,  Миллитесламетр портативный универсальный ТПУ-05, Прибор магнитоизмерительный феррозондовый комбинированный Ф-205.30А;

- вихретокового контроля: Дефектоскоп вихретоковый "Вектор", Дефектоскоп вихретоковый ВД-113.5А, Дефектоскоп вихретоковый ВД-12НФМ, Дефектоскоп вихретоковый ВД70, Дефектоскоп переносной соленоидального типа ЮНИМАГ-328, Дефектоскоп ультразвуковой/вихретоковый УД2-102ВД («Пеленг»);

- теплового контроля: Тепловизор Testo 875, Пирометр Optris MS Pro,

2. Оборудование для термообработки, пробоподготовки, металлографических и аналитических исследований, измерения механических величин: Печь муфельная Project-30/1250МП, Машина шлифовальная ленточная BBS-801N 93728007, Анализатор углерода и серы МЕТЭК-200, Микроскоп металло-графический АЛЬТАМИ МЕТ, Микроскоп Альтами БИО 8, Микроскоп Цифровой  Эксперт, Фотометр фотоэлектрический КФК-301 "ЗОМЗ", Люксметр АТТ-1505, Комплект визуально-измерительного контроля, Микрометр цифровой МКЦ 200, Микрометр цифровой МКЦ 200, Твердомер NOVOTEST Т-УД3, Люксметр АТТ-1505, рентгеновский анализатор металла Х-МЕТ, измеритель шероховатости Surface Roughness Tester PRSR200

3. Радиотехническая цифровая аппаратура общего назначения: Генератор GFG-8255А, Генератор сигналов ГСС-20Ю, Генератор сигналов спец. формы ГСС-40, Измеритель RLC Е7-20, Измеритель иммитанса Е7-20, Источник питания АКТАКОМ АТН-3231, Источник питания АТН-1161, Источник питания АТН-3231, Осциллограф  DS-1102C, Осциллограф  GDS-840C, Осциллограф АКИП-4115/4А, Осциллограф ОЦЗС-01(PCI), Потенциометр МТ-40.

4. Программное обеспечение для анализа измерительной информации и моделирования физических процессов: ПО "Пакет послеэкспериментальной обработки измерительной информации WINПОС "Expert", ПО COMSOL Multiphysics, ПО Elcut.

5. Другое оборудование: Принтер 3D Picaso 3D Designer